Bilanciai

Весовой терминал D410

Руководство по эксплуатации

Паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение терминала	5

2 Технические характеристики терминала	5

2.1 Размеры и масса терминала	6

3 Функциональные возможности терминала	7

4 Внешний вид терминала	8

4.1 Передняя панель терминала	8

4.2 Жидкокристаллический дисплей	8

4.3 Функциональные кнопки	9

4.4 Алфавитно-цифровые кнопки	10

4.5 Задняя панель терминала	10

5 Примеры подключения терминала к внешним устройствам	12

5.1 Подключение сетевого кабеля	12

5.2 Подключение терминала к тензодатчикам	12

5.3 Разъем СОМ1 (для протокола RS 232)	12

5.4 Разъем СОМ2 (для протокола RS 232)	12

5.5 Разъем СОМ2 (для протокола RS 422)	13

5.6 Разъем JVI (соединение с аналоговым выходом)	13

5.7 Разъем СОМ2 (для протокола RS 485)	13

5.7 Соединение дискретного входа-выхода	13

6 Меры безопасности при работе с терминалом	14

7 Подготовка к работе	14

8 Включение/выключение	15

8.1 Включение терминала	15

8.2 Выключение терминала	15

9 Порядок работы с терминалом	16

9.1 Ввод чисел	16

9.2 Ввод букв и чисел	16

9.3 Ввод дополнительных символов	17

9.4 Команда быстрого перехода (без обращения к меню)	17

9.5 Пользовательское меню	17

9.5.1 Настройка контрастности	18

9.5.2 Ввод даты и времени (Date Time)	18

9.5.3 Свойства индикации результатов взвешиваний (Display)	18

9.5.4 ПЗУ (Memory)	19

9.5.5 Задание уставок (Setting the outputs as Setpoints)	19

9.5.6 Задание диапазонов (Setting the outputs as ranges)	20

9.5.7 Общий код (Generic code)	20

9.5.8 Код товара (Product code)	20

9.5.9 Список кодов товаров (Product code list)	20

9.5.10 Ввод значений массы тары (Preset tares)	20

9.5.11 Список кодов тары (Preset tare list)	21

9.5.12 Порядковый номер взвешивания (Progressive number)	21

9.5.13 Коэффициент умножения	21

9.5.14 Расчет итогов (Totals management)	21

9.5.15 Распечатка результатов взвешиваний (Printing weighing data)	22

9.6 Режим взвешивания	22

9.6.1 Стандартный режим взвешивания	22

9.6.2 Режим суммирования	23

9.6.3 Режим последовательной нагрузки (дозирования)	23

9.6.4 Режим последовательной разгрузки (дозирования)	23

10 Сообщения об ошибках	24

# 1 Назначение терминала

Весовой терминал DIALOGICA EVOLUZIONE 2000 производства фирмы Bilanciai D410 (далее – терминал) предназначен для работы в промышленных взвешивающих системах в качестве вторичного показывающего прибора. Данный терминал особо удобен для работы в системах бункерного взвешивания.

# 2 Технические характеристики терминала

| Технические характеристики | Единицы измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Максимальное значение входного сигнала | мВ | 23 |
| Чувствительность входного сигнала | мкВ | 0,75 |
| Входное сопротивление | МОм | 100 |
| Напряжение питания аналоговых датчиков | В | 10 |
| Напряжение питания цифровых датчиков | В | 10…18 |
| Ошибка нелинейности |  |  0,01% |
| Внутреннее разрешение | единицы | 500000 при 25 операциях в секунду 120000 при 100 операциях в секунду |
| Разрешающая способность | единицы | до 10000 (стандарт OIML) и 60000 (некоммерческое использование) |
| Напряжение питания по постоянному току | В | 12…18 |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 20 |
| Стабильность при разгруженных весах | рpm / C |  5 |
| Стабильность при максимально загруженных весах | рpm / C |  5 |
| Допустимое сопротивление нагрузки | Ом | 58 |
| Диапазон рабочих температур | С | –10…+50 |
| Компенсационный диапазон температуры | С | –10…+40 |
| Относительная влажность (при 40С) | 85% без конденсации |  |
| Масса терминала | кг | 2 |
| Габаритные размеры (ДШВ) | мм | 223110152 |
| Класс защиты корпуса Клавиатуры |  | IP20 IP65 |
| Релейные выходы |  | макс. 110 В, 200 мА 2 шт. |
| Релейные входы |  | 2 шт. |

## 2.1 Размеры и масса терминала

# 3 Функциональные возможности терминала

- Отображение и передача на компьютер (принтер) значений массы брутто, нетто, тары, единиц измерения;

- ввод массы тары с клавиатуры или как результата взвешивания, сохранение и вызов из памяти терминала нескольких видов тары с присвоением им кодовых номеров;

- установка ноля;

- ввод чисел, букв и специальных символов;

- индикация стабильной нагрузки;

- суммирование результатов взвешивания: массы брутто, нетто и тары, в т.ч. по товарному коду;

- указание диапазона взвешивания (до 3-х);

- сигнал перегрузки и недогрузки;

- тестирование работы;

- питание от сети или от аккумулятора (опция) с индикацией уровня зарядки аккумулятора (опция);

- регулирование яркости подсветки дисплея;

- возможность изменения высоты символов, отображаемых на дисплее (15/30 мм);

- возможность автоматического выключения терминала;

- встроенные часы и календарь;

- ввод чисел и буквенных сообщений;

- присвоение кодов (до 8 символов) товарам, видам тары и т. п.;

- задание уставок дозирования;

- бункерное взвешивание, функция подсчета отклонений от заданного веса;

- автосуммирование.

# 4 Внешний вид терминала

## 4.1 Передняя панель терминала

Передняя панель терминала состоит из жидкокристаллического дисплея (ЖКД), предусматривающего отображение всех основных символов, внешний вид которых соответствует всем действующим международным правилам законодательной метрологии (МОЗМ), а также сообщения о режимах работы терминала

- Функциональные кнопки

- Жидкокристаллический дисплей

- Кнопки для ввода чисел и букв

Рис. 4.1 Передняя панель

## 4.2 Жидкокристаллический дисплей

На жидкокристаллическом дисплее кроме значений взвешиваний могут высвечиваться следующие символы:

Символ устойчивой нагрузки.

Индикация этого символа указывает на то, что значение массы является устойчивым и может быть принято.

Символ индикации ноля.

Указывает на то, что значение принятой весами массы равно нулю, т. е. находится в пределах –1/4…+1/4 значения дискреты.

Символ тары.

Появление этого символа на дисплее указывает на то, что значение тары сохранено в результате установки тары на грузоприемное устройство.

Символ заданного значения тары.

Означает, что отображенное значение является массой тары, введенной с помощью клавиатуры.

Символ массы брутто.

Отображенное значение является массой брутто и используется для всех единиц измерения, кроме фунтов.

Символ массы брутто.

Отображенное значение является массой брутто. Символ “G” (gross) используется только при взвешивании в фунтах.

Символ массы нетто.

Отображенное значение является массой  нетто.

Минимальное взвешивание.

Отображаемое значение меньше наименьшего предела взвешивания (НмПВ).

Индикация массы нетто

Индикация диапазона взвешивания.

Указывает, в каком диапазоне взвешивания находится значение массы объекта.

Индикация значения массы.

Указывает на то, что значение массы ниже предварительно установленного нижнего предела.

Индикация значения массы.

Указывает на то, что значение массы находится между предварительно установленными нижним и верхним пределами.

Индикация значения массы.

Указывает на то, что значение массы выше предварительно установленного верхнего предела.

## 4.3 Функциональные кнопки

Кнопка установки весов на ноль (регулировки ноля). Для того, чтобы терминал смог отрегулировать ноль необходимо выполнение следующих условий: значение массы должно быть в пределах –1…3% НПВ (для коммерческого использования), нагрузка стабильна, значение массы тары в память не вводилось.

Ввод и отмена значения массы тары на грузоприемном устройстве.

Нажатием этой кнопки масса объекта находящегося на весах, будет принята как значение массы тары при условии стабильной неотрицательной нагрузки, не превышающей НПВ.

При этом на экране появятся символы  и . Повторное нажатие кнопки  отменяет принятое значение массы тары, а терминал будет отображать значение массы брутто.

Кнопка режима отображения текущего значения массы тары или ручной ввод известной массы тары с клавиатуры.

После ввода значения массы тары на экране появится символы  и  - для взвешенной тары и  и  – для введенной с клавиатуры.

Кнопка активизации передачи данных.

Нажатием этой кнопки Вы отправите посылку данных в формате выбранного протокола на компьютер или печать.

Кнопки для работы с меню терминала

## 4.4 Алфавитно-цифровые кнопки

Эти кнопки предназначены для ввода цифр и букв.

Кнопка ввода разделителя целой части и знака.

Кнопка ввода.

## 4.5 Задняя панель терминала

Рис. 4.3 Задняя панель D410

- 9-контактный разъем J BIL для соединения с тензодатчиками (15-контактный при использовании цифровых датчиков).

- Разъем последовательного порта СОМ1.

- Разъем последовательного порта СОМ2.

- Шильдик с указанием напряжения, частоты и типа предохранителей.

- Разъем аналогового выхода для соединения с другими устройствами.

- Разъем дискретного входа/выхода для соединения с другими устройствами.

- Контакт заземления

- Разъем кабеля электропитания.

- Предохранители

- Сетевой выключатель

- Слот расширения 2

- Слот расширения 1

# 5 Примеры подключения терминала к внешним устройствам

## 5.1 Подключение сетевого кабеля

Сетевой кабель подключается к разъему источника электропитания (8, см. рис. 4.3).

Перед включением терминала в сеть убедитесь в том, что его корпус предварительно заземлен.

Терминал соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости.

## 5.2 Подключение терминала к тензодатчикам

В комплект терминала входит разъем кабеля для соединения с тензодатчиками. Кабель нужно подключить к разъему 1 (см. рис. 4.3) Оплетка кабеля должна быть соединена с металлическим корпусом разъема 1.

- Сигнал –

- Сигнал +

- Питание +

- Питание –

- Сенсор +

- Не соединять

- Не соединять

- Сенсор –

- Не соединять

## 5.3 Разъем СОМ1 (для протокола RS 232)

- Не соединять

- RX 	RS232

- TX 	RS232

- RTS 	RS232

- Земля

- Не соединять

- Не соединять

- CTS 	RS232

- Не соединять

## 5.4 Разъем СОМ2 (для протокола RS 232)

2. RX 	RS232

3. TX 	RS232

4. Не соединять

5. Земля

## 5.5 Разъем СОМ2 (для протокола RS 422)

1. RX – 	RS422

5. Не соединять

6. RX +	RS422

7. TX –	RS422

8. Добавочное сопротивление

9. TX +	RS422

## 5.6 Разъем JVI (соединение с аналоговым выходом)

| Номер контакта разъема JVI | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | Выход 0… 10 В |
| 2 | Выход 0(4)… 20 мА |
| 3 | Общий |

## 5.7 Разъем СОМ2 (для протокола RS 485)

1. Данные –

4. Не соединять

9. Данные +

Используйте высококачественный кабель, удовлетворяющий требованиям стандартов “RS232” и “RS485”.

Для протокола “RS232” длина кабеля не должна превышать 15 метров.

## 5.7 Соединение дискретного входа-выхода

Ниже приведена схема подключения контактов на плате ввода-вывода.

# 6 Меры безопасности при работе с терминалом

6.1 К работе по эксплуатации терминала допускаются лица, имеющие опыт работы с электроизмерительными приборами, прошедшие инструктаж по технике безопасности и безопасной работе с электрооборудованием напряжением до 1000 В.

6.2 Перед началом работы необходимо изучить инструкции, содержащиеся в данном документе.

6.3 Запрещается использование острых предметов при нажатии кнопок, расположенных на передней панели терминала

6.4 Запрещается эксплуатировать терминал при наличии сильных индустриальных электромагнитных и электрических помех, а также при наличии выбросов и пропадании напряжения в сети электропитания.

6.5 Терминал не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и не должен находиться ближе, чем 0,5 метра от нагревательных приборов.

6.6 Перед соединением терминала с внешними устройствами (компьютером или другим оборудованием), всегда следует отключать терминал и устройства от сети.

6.7 Пользователю терминала, ни при каких условиях не разрешается разбирать, модифицировать или иным образом нарушать целостность оболочки терминала. Любая такая попытка автоматически прекращает действие гарантийных обязательств.

6.8 При нестабильном электропитании рекомендуется использовать блок бесперебойного питания или сетевой стабилизатор.

6.9 Если терминал планируется использовать с другими электроприборами (компьютером и т. п.) во время соединения необходимо отключить терминал и приборы от сети.

6.10 Для протирания оболочки терминала запрещается применять токсичные и абразивные чистящие средства и растворители.

6.11 При эксплуатации в условиях повышенной влажности или запыленности необходимо использовать защитный корпус.

# 7 Подготовка к работе

7.1 Установить терминал на место его постоянной эксплуатации, обеспечивающее безопасное и удобное для обслуживания расположение прибора.

7.2 Подключить кабель от датчика или распределительной коробки к разъему JBIL.

7.3 Подключить провод заземления

7.4 Подключить сетевой кабель

# 8 Включение/выключение

## 8.1 Включение терминала

На задней панели терминала расположен выключатель прибора.

- Для включения терминала приведите выключатель в положение I.

- После включения на дисплее терминала появится заставка с логотипом производителя и режимом, для работы в котором он запрограммирован.

- Дождитесь появления надписи  (только для систем, подлежащих метрологической аттестации).

- Если после этого на дисплее терминала появится значение, отличное от нуля, нажмите кнопку, тем самым установив ноль.

- Если после нажатия кнопки  ноль не установился, проверьте платформу.

Убедитесь в том, что платформа разгружена; в противном случае разгрузите платформу и повторите операцию снова.

При повторении неполадки, обратитесь в сервисный центр.

## 8.2 Выключение терминала

Для выключения терминала приведите выключатель на задней панели терминала в положение О.

# 9 Порядок работы с терминалом

Для работы с меню терминала используются кнопки , , , ,
  и . Для входа в меню из стандартного режима взвешивания нажмите  и выберите опцию 2°F. Для выбора следующих опций используйте другие кнопки в соответствии с сообщением OTHERS. Кнопки в виде стрелок , , , позволяют передвигаться вверх, вниз, вправо и влево по пунктам меню.

Нажатием SELECT можно выбрать нужную опцию или войти в подменю.

С помощью кнопок # и \\ и можно изменить вид отображения меню терминала: при выборе # меню будет представлено в расширенном формате, а \\ - в числовом.

Выбирая EXIT, Вы переходите к предыдущему пункту меню. Последовательный выбор EXIT позволяет вернуться к стандартному режиму взвешивания.

## 9.1 Ввод чисел

Числовое значение может быть задано следующим образом:

9.1.1 Выберите функцию, для которой планируется ввести описание из букв и цифр (например, значение тары). На экране появится последнее значение, сохраненное в памяти терминала.

9.1.2 Для изменения значения на экране используйте числовые кнопки и, в случае необходимости, десятичный разделитель.

9.1.3 Нажмите  для подтверждения нового значения и перехода к предыдущему уровню меню.

## 9.2 Ввод букв и чисел

Терминал позволяет вводить описания, состоящие из цифр и букв следующим образом:

9.2.1 Выберите функцию, для которой планируется ввести описание из букв и цифр (например, общий код).

9.2.2 Нажимайте кнопки, соответствующие символам, которые нужно ввести, принимая во внимание следующее:

- Повторное нажатие кнопки позволяет перебирать предусмотренные ею символы до момента подтверждения.

- Буква принимается после нажатия другой кнопки.

- Для последовательного ввода двух букв, отмеченных на одной кнопке, необходимо подождать около секунды после ввода первой буквы.

- Продолжительное удерживание кнопки выводит на экран все символы, которые могут быть отображены с помощью данной кнопки.

9.2.3 После ввода всего описания нажмите  для подтверждения.

Двигаясь влево и вправо по пунктам меню с помощью стрелок и можно выбрать нужный символ. Выбираемый символ выделяется цветом. Подтвердите выбор нажатием OK.

Для того, чтобы набрать заглавные буквы, выберите CAPS, а строчные - LWRCS; при этом на дисплее буквы остаются заглавными – регистр будет учтен при распечатке или передаче данных.

## 9.3 Ввод дополнительных символов

|  | , - + ; * / = % > < |
| --- | --- |
|  | 0 . : ? ! ( )¿ ¡ ' |
|  | [пробел] 1 £ $ @ & ª º |
|  | A B C 2 â ä à å Ä Å ç Ç |
|  | D E F 3 è ê ë è È æ Æ |
|  | G H I 4 ï î ì í |
|  | J K L 5 |
|  | M N O 6 ô ö ò ó Ö ñ Ñ |
|  | P Q R S 7 ß |
|  | T U V 8 ü û ù ú Ü |
|  | W X Y Z 9 ÿ |

## 9.4 Команда быстрого перехода (без обращения к меню)

При инсталляции некоторые пункты меню могут быть вызваны с помощью клавиш быстрого выбора команд (без обращения к меню). Например, для обращения к функции ввода кода товара вместо последовательного выбора ...MENU>Data Management>Code Management>Product Code выберите  PROCOD. Для входа в меню выберите 2ºF и OTHERS.

## 9.5 Пользовательское меню

Ниже приведена часть схемы пользовательского меню (1, 2 и 3 уровни).

| Data management | Работа с данными |
| --- | --- |
| Codes management | Работа с кодами |
| Generic code | Общий код |
| Product Code | Код товара |
| Product Code List | Список кодов товара |
| Range | Диапазон |
| Range 01 | Диапазон 01 |
| Range 02 | Диапазон 02 |
| Range 11 | Диапазон 11 |
| Range 12 | Диапазон 12 |
| Range 13 | Диапазон 13 |
| Range 14 | Диапазон 14 |
| Range 21 | Диапазон 21 |
| Range 22 | Диапазон 22 |
| Range 23 | Диапазон 23 |
| Range 24 | Диапазон 24 |
| Setpoint | Уставка |
| Setpoint 01 | Уставка 01 |
| Setpoint 02 | Уставка 02 |
| Setpoint 11 | Уставка 11 |
| Setpoint 12 | Уставка 12 |
| Setpoint 13 | Уставка 13 |
| Setpoint 14 | Уставка 14 |
| Setpoint 21 | Уставка 21 |
| Setpoint 22 | Уставка 22 |
| Setpoint 23 | Уставка 23 |
| Setpoint 24 | Уставка 24 |
| Display MPP data | Отображение содержимого памяти терминала |
| Preset tares | Значения массы тары в памяти терминала |
| Entering | Ввод |
| Preset tares list | Список значений массы тары в памяти |
| Progressive N. | Порядковый номер |
| Progressive N. | Порядковый номер |
| Totals management | Работа с данными суммирования |
| General Total | Общая сумма |
| Partial Total | Промежуточная сумма |
| Prod. Code Total | Итог по кодам товара |
| Generic Code Total | Итог по общему коду |
| MPP operation | Работа с ПЗУ |
| De-activated | Не предусмотрена |
| With memory | Возможна |
| With printer | Возможна с принтером |
| Display | Дисплей |
| 15mm digits | Высота символов 15 мм |
| 30mm digits | Высота символов 30 мм |
| Selection | Режим компаратора |
| Extraction | Режим дозирования |
| Display tare | Отображение массы тары |
| Contrast | Настройка контрастности |
| Memory | Память |
| Reprint | Перепечатка |
| Date Time | Дата и время |

### 9.5.1 Настройка контрастности

Для подстройки контрастности придерживайтесь последовательности операций:

...>MENU>Contrast (команда быстрого перехода CONTR).

Для настройки контрастности используйте +, -. Для сохранения нового значения контрастности в памяти выберите программную клавишу SAVE.

### 9.5.2 Ввод даты и времени (Date Time)

...>MENU>Date Time

(команда быстрого перехода DATIME).

Для задания изменений при переходе с зимнего на летнее время и наоборот нажмите + или – 1 час или же воспользуйтесь программной клавишей CHANGE.

### 9.5.3 Свойства индикации результатов взвешиваний (Display)

Выполните последовательность действий:

...>MENU>Display

(команда быстрого перехода DISPLAY).

- 15 mm digits – на дисплее отображаются цифры и названия единиц измерения высотой 15 мм.

- 30 mm digits – на дисплее отображаются цифры и названия единиц измерения высотой 30 мм.

- Selection – выбор пользовательских пределов взвешивания. Кроме значений взвешиваний и единиц измерений, на экране могут отображаться символы ,  и  в зависимости от заданных пределов взвешивания. Назначить эти пределы можно, пролистывая меню DRANGE>SELECT и набрав с помощью цифровых кнопок нужные значения пределов. Однако следует помнить, что верхнее значение предела, заданное пользователем, не должно превышать НПВ весов.

- Extraction – последовательная разгрузка весов. В этом режиме на экране терминала отображаются значения массы брутто и массы, снятой с грузоприемного устройства.

- Display tare – способы отображения массы тары. Наряду с результатами взвешиваний терминал способен также отображать значение массы нетто и тары.

- Если значение массы тары было введено с клавиатуры терминала и принято нажатием , то на дисплее будут индицироваться символы  и , а также

Tare: значение массы тары + единица измерения

- Если значение массы тары было принято в результате взвешивания нажатием , то на дисплее будут отображаться символы  и , а также

Tare: значение массы тары + единица измерения

- Если значение массы тары было вызвано из памяти терминала, то на дисплее будут отображаться символы  и , а также

Tare С: значение массы тары, вызванное из памяти + единица измерения

Надпись Tare С указывает на то, что данной таре присвоен порядковый код.

- Если при настройке терминала была предусмотрена возможность ввода в память нескольких видов тары:

Tare T:    значение массы тары, принятое в результате взвешивания тары + единица измерения

Tare 1 PT: значение массы тары 1, вызванное из памяти терминала + единица измерения

Tare 2 PT: значение массы тары 2, вызванное из памяти терминала + единица измерения

или

Tare С T: значение массы тары, вызванное из памяти терминала + единица измерения

Tare 1 PT: значение массы тары 1, вызванное из памяти терминала + единица измерения

Tare 2 PT: значение массы тары 2, вызванное из памяти терминала + единица измерения

### 9.5.4 ПЗУ (Memory)

При наступлении момента, при  котором объем свободной памяти терминала недостаточен для его нормальной работы, память необходимо отформатировать память нажатием программных клавиш

...>MENU>Memory

Форматирование памяти обычно занимает несколько минут, на протяжении которых не рекомендуется выключать терминал во избежание потери сохраненных данных.

### 9.5.5 Задание уставок (Setting the outputs as Setpoints)

Две свободные дискреты могут использоваться в качестве уставок. В этом случае дискрета активна при достижении взвешиваемой массы установленного значения.

...>MENU>Data management>Range

(команда быстрого перехода RANGE).

### 9.5.6 Задание диапазонов (Setting the outputs as ranges)

Две свободные дискреты могут использоваться в качестве границ диапазонов. В этом случае дискрета активна в том случае, если значение взвешиваемой массы находится в пределах заданного диапазона.

...>MENU>Data management>Range

(команда быстрого перехода RANGE).

### 9.5.7 Общий код (Generic code)

Общий код может включать до 8 букв или цифр.

...>MENU>Data management>Code management>Generic code

(команда быстрого перехода GCCOD).

Введите код как описано в пункте 9. 2. Если коду присвоено значение 0, то он не будет выводиться на печать и использоваться при суммировании результатов.

### 9.5.8 Код товара (Product code)

Терминал позволяет работать с кодами продуктов, которые связаны с их наименованиями или описаниями. Эти наименования могут выводиться  на печать с результатами взвешиваний.

Длина кода продукта не должна превышать шесть цифр.

Алфавитно-числовое описание может включать до 20 символов.

Для ввода кода продукта пролистайте меню со следующими программными клавишами:

...>MENU>Data management>Code management>Product code

(команда быстрого перехода PROCOD).

Введите код товара и описание кода как описано в пунктах 9. 1 и 9. 2 соответственно. Если коду присвоено значение 0, то он не будет выводиться на печать и использоваться при суммировании результатов.

### 9.5.9 Список кодов товаров (Product code list)

Нажатием программных кнопок

...>MENU>Data management>Code management>Product code list

можно вызвать список кодов продуктов и описаний к ним. Для вызова кода товара нажмите программную клавишу CODE, введите числовой код и нажмите  для подтверждения.

Нажатием программной клавиши SUMMAR можно вывести на печать данные, соответствующие отдельному коду или итог по нескольким кодам в заданных оператором пределах.

### 9.5.10 Ввод значений массы тары (Preset tares)

Терминал позволяет составлять и записывать в память до 300 значений массы тары, каждое из которых может быть вызвано после ввода кода тары, состоящего из четырех символов. После вызова значения массы тары из памяти это значение автоматически вычитается из значении массы брутто на весах.

Присвоение кодов тары осуществляется следующим образом:

...>MENU>Data management>Preset tare> Entering

(команды быстрого перехода TAREC и TARCn).

Выберите тип тары, введите код и нажмите .

Терминал позволяет ввести число (Packs number), на которое будет умножено значение массы единицы тары TARE 2.

Так, изменяя число ящиков (паллет и т. п.), Вы тем самым увеличите или уменьшите общую массу тары.

Число единиц тары можно задать с помощью команды быстрого перехода PACKSN.

Таким образом, совместное использование TARE 1 и TARE 2 , а также числа единиц тары (Packs Number), позволяет производить взвешивания с использованием первичной упаковки (например, паллет) и вторичной (например, ящиков).

### 9.5.11 Список кодов тары (Preset tare list)

Нажатием программных кнопок

...>MENU>Data management>Preset tare>Preset tare list

можно вызвать список кодов тары и описаний к ним. Для вызова кода тары нажмите программную клавишу CODE, введите числовой код и нажмите  для подтверждения.

Нажатием программной клавиши SUMMAR можно вывести на печать данные, соответствующие отдельному коду тары или итог по нескольким кодам в заданных оператором пределах.

### 9.5.12 Порядковый номер взвешивания (Progressive number)

Терминал автоматически присваивает каждой операции взвешивания порядковый номер (от 1 до 999999).

Таким образом, на индикаторе отображается номер последующего взвешивания и/или печати.

Для изменения порядкового номера пролистайте меню в следующей последовательности:

...>MENU>Data management>Progressive

(команда быстрого перехода PROG N).

Если Вы введете порядковый номер 0 (ноль), он не будет увеличиваться на единицу при следующем взвешивании и выводиться на печать.

### 9.5.13 Коэффициент умножения

Терминал способен производить умножение полученных значений взвешиваний на коэффициент, заданный оператором. Значение коэффициента умножения не может превышать 6 символов и может выводиться на печать вместе с данными массы, итогов и т. п.

Эта функция может оказаться полезной, например, в следующем случае:

Производится взвешивание бочек с жидкостью, плотность которой составляет 0,8 кг/л. С помощью данной функции задается коэффициент 0,8, в результате чего можно получить данные о числе литров в бочках на экране и при распечатке.

### 9.5.14 Расчет итогов (Totals management)

Расчет итогов (если предусмотрен при настройке терминала) происходит после распечатки или передачи данных и состоит в добавлении результата взвешивания к предварительно суммированным величинам, при этом порядковый номер взвешивания увеличивается на единицу.

Терминал позволяет рассчитывать следующие итоги:

- Общий итог взвешиваний

- Промежуточный итог взвешиваний

- Итог взвешиваний по общему коду (если предусмотрен при настройке)

- Итог взвешиваний по коду товара (если предусмотрен при настройке)

Для просмотра списка возможных итогов пролистайте меню

...>MENU>Totals management

(команда быстрого перехода TOTALS).

- Для общих и промежуточных итогов суммируются массы брутто, нетто и тары, а также число взвешиваний; масса нетто, номер взвешивания.

...>MENU>Totals management>General total

(команда быстрого перехода GENTOT).

...>MENU>Totals management>Partial total

(команда быстрого перехода PARTOT).

- PRINT – позволяет распечатать выбранные данные.

- RESET – обнуление итоговой величины.

- Totals by code – итог по коду. Сохранение значений массы нетто, соответствующих общему коду и коду товара.

...>MENU>Totals management>Prod.code total

(команда быстрого перехода PROTOT).

...>MENU>Totals management>Generic code total

(команда быстрого перехода GCTOT).

- PRINT – позволяет распечатать выбранные данные.

- SUMMAR – позволяет распечатать список всех кодов.

- RESET – обнуление итоговой величины.

- CODE – выбор другого кода.

### 9.5.15 Распечатка результатов взвешиваний (Printing weighing data)

Распечатка и данных взвешиваний осуществляется нажатием кнопки .

Распечатка данных возможна при следующих условиях:

- Масса на весах находится в пределах взвешивания, предусмотренных для данной системы (при этом возможна печать значения 0 кг);

- Нагрузка должна быть устойчивой;

- Подсоединенный принтер должен быть заправлен бумагой и находиться в режиме ожидания (On line);

- Значения будут суммироваться только при активной функции расчета итогов.

Согласно стандартным настройкам формата печати, на печать могут быть выведены следующие данные:

- Дата

- Время

- Порядковый номер взвешивания

- Товарный код

- Буквенно-числовое описание

- Общий код

- Масса брутто (если предусмотрено параметром программирования)

- Тара (если присутствует)

- Масса нетто

Объем данных, которые будет выводиться на печать и формат печати могут быть изменены с помощью дополнительного программного обеспечения для персонального компьютера.

## 9.6 Режим взвешивания

Ниже описано проведение действий в режиме взвешивания.

### 9.6.1 Стандартный режим взвешивания

В стандартном режиме взвешивания терминал показывает значения массы нетто или брутто, а также соответствующие дополнительные символы. В этом случае доступны форматы взвешиваний 15 mm digits, 30 mm digits и Selection. (см. пункт 9.5.3).

### 9.6.2 Режим суммирования

Режим суммирования позволяет проводить последовательные взвешивания без разгрузки весов. При этом значение массы нетто обнуляется после каждого взвешивания. Перед тем как приступить к последующему взвешиванию нажмите  после того, как нагрузка стабилизируется.

При этом значение массы нетто на весах обнулится, а на принтер или ПК терминал отправит посылку с данными о последнем взвешивании.

В этом случае доступны форматы взвешиваний 15 mm digits, 30 mm digits и Selection. (см. пункт 9.5.3).

### 9.6.3 Режим последовательной нагрузки (дозирования)

Этот режим позволяет осуществлять простейшие операции по дозированию продукта.

Режим вызывается нажатием программной клавиши START. Терминал будет показывать значение массы брутто и массу продукта, нагруженного на грузоприемное устройство последним.

В этом случае используется формат взвешиваний Extraction (см. пункт 9.5.3).

### 9.6.4 Режим последовательной разгрузки (дозирования)

Этот режим аналогичен предыдущему за исключением того, что в режиме последовательной разгрузки весы изначально загружены.

Режим вызывается нажатием программной клавиши START. Значение массы разгруженного товара принимается равной нолю. Терминал будет показывать значение массы брутто и массу продукта, разгруженного с грузоприемного устройства последним.

Как и в предыдущем режиме используется формат взвешиваний Extraction (см. пункт 9.5.3).

TOTALS

# 10 Сообщения об ошибках

| Симптом | Возможные причины | Исправление |
| --- | --- | --- |
| 9999999 | Весы перегружены | Уменьшите нагрузку на весы так, чтобы она находилась в пределах НПВ |
| - - | Сбой автокалибровки нуля | Выключите тенминал, разгрузите платформу и включите терминал снова |
| Терминал не включается | Нет питания | Проверьте электропитание в сети и включите терминал (положение выключателя I) Проверьте предохранители терминала. |
| Подсветка дисплея работает, однако на дисплее не высвечиваются данные | Настройте контрастность (установите минимальное значение) | Удерживая кнопку , включите терминал. Спустя несколько секунд на дисплее появится логотип производителя с максимальной контрастностью, которая будет постепенно уменьшена. Отпустите , а затем нажмите снова для настройки нужной степени контрастности изображения. |
| Ошибка преобразователя -01- | Отсутствие или прерывание соединения с весами | Выключите весы и проверьте соединительный кабель и разъемы. Отсоедините и повторно соедините терминал и весы, после чего снова включите индикатор. |
|  | Выход из строя блока преобразователя | Обратитесь в центр послегарантийного обслуживания |
| Ошибка EEPROM -02- | Падение напряжения во время неправильной работы | Выключите и снова включите терминал. Если неисправность устранить не удается, обратитесь в центр послегарантийного обслуживания для возможной замены платы ПЗУ (процессора) |
| Нарушение контрольной суммы оперативной памяти RAM -04- | Выход из строя карты ПЗУ (процессора) | Выключите и снова включите терминал. Если неисправность устранить не удается, обратитесь в центр послегарантийного обслуживания для возможной замены карты ПЗУ (процессора) |
| Нарушение контрольной суммы оперативной памяти EPROM -05- | Выход из строя карты ПЗУ (процессора) | Выключите и снова включите терминал. Если неисправность устранить не удается, обратитесь в центр послегарантийного обслуживания для возможной замены карты ПЗУ (процессора) |
| Change the battery | Литиевый аккумулятор разряжен | Зарядите аккумулятор |
| Weight not valid | Весы перегружены или нагрузка отрицательная. | Положите на грузоприемное устройство объект массой в пределах НмПВ…НПВ |
| Printer error | Принтер выключен или не подключен. | Убедитесь в том, что принтер подключен. |

СП «КОДА»

61024, г. Харьков, ул. Ольминского, 14

Тел./факс: (0572) 14-26-54, 17-96-48

http://www.koda.com.ua

e-mail: mail@koda.com.ua